附件1

江油市妇幼保健计划生育服务中心

智慧病房建设需求

- 智慧病房建设基本情况

本项目通过与医院HIS等基础信息系统进行数据交换和对接，围绕护理管理、护理质控和智慧病房进行建设，旨在构建多学科联合的医疗护理服务体系和提升患者就医体验的技术支撑体系，优化护理服务流程，提升护理服务效率和质量，改善护理服务体验，为广大患者提供优质医疗护理服务，为全民健康生活助力。本次智慧病房建设共两个病区：妇产科、儿科，共计床位数量79张，病房间数46间，厕所间数38间，4个护士站。

- 智慧病房建设清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧护理基础服务平台 | 1 | 套 | 详见技术要求 |
| 2 | 数据交换平台软件系统 | 1 | 套 | 详见技术要求 |
| 3 | 智慧病房智能呼叫系统 | 1 | 套 | 详见技术要求 |
| 4 | 医护综合信息交互系统 | 4 | 套 | 详见技术要求 |
| 5 | 医护综合信息交互系统专用显示屏 | 4 | 套 | 详见技术要求 |
| 6 | 智慧病房-病区呼叫系统主机 | 2 | 套 | 详见技术要求 |
|  | 智慧病房-病区呼叫系统主机软件系统 |  |  |  |
| 7 | 智慧病房-护士站智能话机 | 4 | 套 | 详见技术要求 |
|  | 智慧病房-护士站智能话机软件系统 |  |  |  |
| 8 | 智慧病房-智能床头机 | 79 | 套 | 详见技术要求 |
|  | 智慧病房-智能床头机软件系统 |  |  |  |
| 9 | 智慧病房-智能门口机 | 46 | 套 | 详见技术要求 |
|  | 智慧病房-智能门口机软件系统 |  |  |  |
| 10 | 智慧病房-卫生间分机 | 38 | 套 | 详见技术要求 |
| 11 | 智慧病房-走廊显示屏 | 6 | 套 | 详见技术要求 |
|  | 智慧病房-走廊显示屏软件系统 |  |  |  |
| 12 | 智慧病房-健康宣教管理系统 | 1 | 套 | 详见技术要求 |
| 13 | 12V电源供电系统 | 41 | 台 | 详见技术要求 |
| 14 | 24口千兆交换机 | 8 | 台 | 详见技术要求 |
| 15 | 服务终端应用平台 | 1 | 台 | 详见技术要求 |
| 16 | 软件接口服务费 | 1 | 项 | 详见技术要求 |
| 17 | 安装调试及实施服务费 | 1 | 项 | 详见技术要求 |

- 技术要求

- 智慧护理基础服务平台

- 人力资源基础平台：支持扩展医院排班管理系统、护理人事档案管理系统的后台管理与权限配置。

- 护理质控基础平台：支持扩展护理质量检查系统、医院不良事件上报及管理系统、护理敏感指标系统、满意度调查系统的后台管理与权限配置。

- 智慧病房基础平台：支持扩展医护综合信息交互系统、护理管理决策支持系统、智慧病房床旁交互系统、智慧病房智能呼叫系统、IPTV系统的后台与系统配置。

- 智慧护理基础服务平台系统支持护理人事管理系统、护理排班管理系统、护理质量检查系统、不良事件上报与管理系统、护理敏感指标监测系统、护理培训考试系统、智慧病房智能呼叫信息系统、医护综合信息交互系统、护理管理决策支持系统、智慧病房床旁交互系统、IPTV系统等护理和病区相关信息系统统一接入管理。

- 基础服务软件平台包含平台管理、系统设置、日志查询等模块；平面管理包含质控中心管理、医院管理、科室管理、用户管理等功能模块；系统设置包含菜单管理、角色管理、字典管理、业务系统管理等功能模块；日志查询用于系统登录日志和连接池监视数据查看。

- 数据交换平台软件系统

- 数据提取功能：将数据从各种原始的业务系统中读取出来，该模块主要用来连接到不同的数据源，以便为随后的步骤提供数据。

- 数据转换功能：按照预先设计好的规则将提取得数据进行转换，使本来异构的数据格式能统一起来。这些处理过程通常包括数据操作有移动数据、根据规则验证数据、数据内容和数据结构的修改、将多个数据源的数据集成和根据处理后的数据计算派生值和聚集值。

- 数据装载功能：将转换完的数据按计划增量或全部导入到中心数据库。

- 任务执行功能：设定数据抽取时间和频率，实现数据自动提取、转换和加载。

- 智慧病房智能呼叫系统

- 智能呼叫管理系统可管理智慧病房数字床头机、智慧病房数字门口机、护士站管理主机、智慧病房护士站呼叫话机、病房卫生间呼叫按钮、液晶走廊显示屏等终端设备和智慧病房综合服务平台组成。

- 信息同步功能：与院内HIS系统及其他系统对接，自动将病患信息及医护人员信息同步至床头分机、门口分机和护士站电话分机上。

- 全双工呼叫对讲功能：系统允许床头分机呼叫电话分机、门口分机呼叫电话分机、门口分机呼叫床头分机、电话分机呼叫床头分机。

- 并发呼叫对讲：系统可以多个患者同时发起呼叫或接听对讲。待接听提醒信息循环显示，不会被覆盖。

- 呼叫转移功能：呼叫护士站时，如护士站繁忙或无人接听，系统可将呼叫转移至护士所在病房的床头分机或走廊上的门口机进行接听。

- 广播功能：系统允许医护人员通过护士站电话分机向任意床头分机、选定的部分床头分机或所有床头分机发起广播。

- 增援功能：医护人员在病房可发起增援功能，护士站、门口分机、走廊显示屏均有提示，并可联动，提醒其他医护人员紧急前往增援；

- 呼叫/增援提醒功能：通过床头分机发起呼叫或增援后，护士站电话分机、门口分机、走廊LED双面两行显示屏需有相关提醒功能，并联动护理综合信息发布系统，在该系统上显示提醒信息。要求门口分机有信息显示提醒和7色可定义的灯光提醒、走廊显示屏有屏幕显示和声音提醒。提醒灯光颜色、闪烁频率及提醒设备可配置。

- 信息发布功能：智能呼叫管理系统可发布通知、公告信息，信息同步推送至病房床头分机的信息显示栏内显示。

- 呼叫对讲信息管理功能：系统可集中管理全院呼叫对讲、广播和音频宣教。呼叫对讲实时录音。呼叫、广播及宣教历史信息可查。系统对病区连续多次无人接听的情况具有自动报警提醒功能。

- 自动巡检功能：系统有自动巡检功能，可主动发现故障设备，提高系统维护效率；系统可对单种设备进行固件升级，升级过程中除升级设备本身外，其他设备均可正常工作，也可通过设备的接口对单一设备进行固件升级。

- 时钟同步功能：智能呼叫管理系统具有时钟同步功能，系统内设备时钟统一，并可对接医院时钟系统，实现智能呼叫与全院时钟统一。

- 患者管家功能：系统可对接支付系统，实现费用查询、缴费提醒、二维码支付等功能。

- 系统数据采用中心+护士站管理主机双备份模式。呼叫记录可查，录音数据可播放。

- 医护综合信息交互系统

医护综合信息交互系统按每一个科室部署在专用显示屏上，具有功能模块包括：公共基础、患者概览、患者详情、护理任务、医嘱查询、风险预警、手术检查、物资管理、排班信息、学习助手、通知备注、通讯录、关于我们），具体功能如下：

- 公共基础模块包含：悬浮菜单球、菜单栏、消息提醒、声音提醒、通告滚动栏、病区基本信息等功能模块。

- 具有悬浮菜单球功能，菜单栏可隐藏或者显示，点击菜单球可显示菜单栏，菜单球图标与当前功能模块图标保持一致。

- 具有消息弹窗提醒和声音提醒功能：对接智慧病房智能呼叫系统可支持呼叫信息、增援信息和洗手间报警信息的消息弹窗提醒和声音提醒，对接危急值报警系统可支持危急值报警信息的消息弹窗提醒和声音提醒，可自定义控制任意一种提醒的开关和相应颜色。

- 具有病人一览表显示功能，病人信息卡可选择简版模式或者详版模式展示和快捷转换，简版模式单屏可显示≥96张病床，详版模式单屏可显示≥60张病床，实际病床数量超出时可自动定时翻页显示。

- 患者概览可显示病人床位基本信息（床号、姓名、年龄、性别、住院号、入院日期、住院天数等），病人护理级别，空床状态，加床状态，高危警示标识和病床统计指标等，不同的数据类型可分别自定义字号和颜色。

- 具有护士管床信息过滤功能：可按单人、多人、护理组过滤并显示部分责任护士对应的管床信息和病床统计指标。

- 具有病人详细信息显示功能：包含病人基本信息、床位信息、入院时间、住院号、医保信息、护理级别、饮食医嘱、过敏信息、多重耐药菌信息、诊断信息、高危警示标识（可手动或自动根据医嘱信息自定义抽取并转换成对应警示标识）、管路信息（可通过个性化设置管路判断算法来抽取病人相关信息，从而自动显示病人管路信息和对应位置的管路标记）、检验信息、检查信息、手术信息、最近七日内的图形化生命体征信息（含体温、脉搏、呼吸、血压，显示医学体温单（能自动对体温不升、物理降温、药物降温、人工冬眠等的体温曲线作出符合本省最新相关医学规范的专业化显示方式）等功能。

- 具有图形化分性别人体正反面管路信息展示和手动标记功能，支持管路标记拖动修改功能，并具有管路标记的详情记录列表；图形化生命体征信息需展示最近一次生命体征信息并具有预警功能（可对超出自定义高低阈值的数据进行不同的预警显示，且在预警方式上拥有后期管理功能；不同科室可以根据自身情况做个性化设置），通过颜色或声音进行提醒。

- 具有护理执行项目显示和统计功能：可显示HIS中的医嘱执行项目及相关医疗信息结构化数据，并可显示所对应项目的属性内容，每个项目显示该项目病人总数，特殊显示项目可用特殊颜色标记，当然医嘱的床号采用特殊颜色标记，手工补录医嘱信息需有特殊标记。

- 具有护理执行项目自定义功能：能够添加、修改、删除自定义项目，并可为相应病人添加项目属性。

- 具有护理执行项目版面编辑功能：可设置固定显示项目和非固定显示项目，可设置护理执行项目显示列数，可对项目版面的行数进行自定义设置；当数据过多时，能对展示方式进行控制，以满足不同科室的个性化需求，还可对非固定显示项目进行分组显示，另外，还支持手动补录功能。

- 具有护理执行项目的分页显示功能和全部显示功能：当护理执行项目的床数超过显示空间时自动分页滚动显示，当点击项目名称时弹窗显示该项目全部床位信息。

- 具有护理项目图形化展示功能：可将所有医嘱执行项目的统计数据按图形化展示，如：患者总数，今日手术人数、今日出院人数、血糖监测人数、留置导管人数等。

- 具有护理项目筛选打印功能：可按护理人员进行筛选护理项目进行展示，可以在此基础上全选或者部分选择护理执行项目进行打印（支持多端打印。

- 具有医嘱动态提醒功能：系统自动同步HIS医嘱信息，及时提醒医嘱执行状态，区分出普通医嘱、紧急医嘱、停止医嘱等医嘱状态，并提供颜色或声音提醒。

- 具有风险预警功能：支持显示护理评估预警结果对应的床位，支持后台手动补录床位，补录信息需特殊标记；支持显示体征异常预警对应的床位，支持后台手动补录床位，补录信息需特殊标记；支持危急值预警信息历史列表床位展示；当日预警床位具有特殊标记功能，具有打印功能，且在体温预警数据时具有时光回溯功能，能够选择一个月内任意某天基于当天的科室病区病人情况的预警情况结果。

- 具有医嘱查询功能：可以查看本病区所有在院病人的医嘱信息，包括长期医嘱和临时医嘱；可点选床位号查询该床患者的医嘱信息；可按新开、停止、作废等医嘱状态进行分类查询；可按停止时间、执行时间、开立时间、床位等属性对医嘱信息进行排序。

- 具有手术、检查信息显示和手动补录功能：可同步显示HIS系统中的今日手术安排、明日手术安排、今日检查安排、明日检查安排，并且支持后台手动补录。

- 具有病区物资管理功能：支持科室物资清单列表查看，支持物资借还操作管理，支持物资故障报修操作管理，支持物资数量增减操作管理，支持物资目录管理等功能；具有全部、常用、医疗用品、设备、耗材、借出、借入、送修、故障等查询功能。

- 具有物资交接班操作管理功能，表格化和数据化交接物资，交接和接班进行触摸指纹签名；具有打印物资交接表功能；可查询历史物资操作记录和历史交接班记录。

- 具有医护动态值班显示功能：可显示值班医生信息、值班护士信息和院总值班信息，需和现有医院的医护排班管理系统进行对接，并进行展示和查询。

- 具有全院通告和科室通告管理功能：可以添加、修改、删除全院通告，可以添加、修改、删除科室通告，可设置通告的失效日期，到期后通告信息自动隐藏；并能在患者概览、患者详情、护理任务、风险预警、手术检查、物资管理、排班信息、学习助手、通知备注、通讯录、关于我们功能模块中进行固定展示。

- 具有手写板记录功能：支持手写备注、修改备注和历史备注信息查看。

- 具有通讯录查询管理功能：可录入科室内部所有岗位人员联系电话，全院各部门负责人联系电话，院外电话，可自定义增加基于三列格式的电话薄模块，并可模块内模糊查询联系人。

- 具有多媒体展示功能：支持富文本编辑展示，可自定义编辑文字、图片和视频，支持定义多个板块信息展示，默认显示医院介绍、科室介绍、业务现状和护理特色四个板块信息。

- 医护综合信息交互系统专用显示屏

- 尺寸:≥55英寸,采用LED背光,液晶A规屏;屏幕物理分辨率:≥1920*1080，满足全屏显示比例16:9。

- 互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%。

- 整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。

- 双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768。

- 整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台。

- 提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听等功能进行快速设置。

- 智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。

- 配置嵌入式OPS电脑(I3 4G 128G SSD)。

- 智慧病房-病区呼叫系统主机

- 基础要求：从最小单元故障出发，智慧病房呼叫主机采用LINUX系统，采用主控和双处理器机制；系统采用分布式部署技术架构，在服务器和核心网络出现故障的时候，智慧病房-病区呼叫系统主机、智慧病房-病区呼叫系统主机软件系统、智慧病房-护士站智能话机、智慧病房-护士站智能话机软件系统、智慧病房-智能床头机、智慧病房-智能床头机软件系统、智慧病房-智能门口机、智慧病房-智能门口机软件系统、智慧病房-卫生间分机、智慧病房-走廊显示屏、智慧病房-走廊显示屏软件系统、智慧病房-健康宣教管理系统还可以正常运行。

- 参数要求：

- 主控CPU主频≥1.6GHz，辅控CPU主频≥100MHz。

- 板载内存≥4GB，内存频率≥1600。

- 显卡性能≥Intel HD Graphics 400。

- 硬盘≥120G SSD。

- 内置220V电源。

- 从扩展性考虑，主机需配置以下接口：

- USB3.0接口≥5个。

- 千兆网口≥2个。

- RS232≥4个。

- RS485≥2个。

- 运行状态指示灯≥4个。

- 智慧病房-病区呼叫系统主机软件系统功能要求：

- 搜索发现设备：可发现主机所在病区已编号设备，同时可查看已有设备信息，可检测设备在线状态，设备异常能实时提醒；

- 设备管理功能：可配置主机的IP地址，智慧病房服务器地址，可配置区域和编号，可删除设备；

- 设备配置功能：可对已有设备进行参数配置，包括床号、房号、科室名称、楼层，可以配置护理等级颜色、扩理级别颜色、呼叫声光提示颜色、报警声光提示颜色、增援声光提示颜色；

- 统计功能：可以统计病房呼叫的次数，可以按床号、按时间进行归类，可以统计病房宣教数据，可按宣教信息、病床进行统计；可以按护士分组进行统计呼叫次数；

- 自动同步HIS数据，包括病人姓名、性别、年龄、住院号、入院时间、护理等级、护理警示值、责任护士、责任医生、社保类型、余额、手术时间、手术名称、诊断信息；

- 呼叫调度：呼叫可以转移到门口机或托管到其它科室，每次通话都有录音记录；

- 查询功能：可以查看所有呼叫记录、广播记录、宣教记录，可以收听呼叫录音。

- 智慧病房-护士站智能话机

- 参数要求：

- CPU≥8核；存储≥16GB；内存≥2GB。

- 显示屏≥10.1英寸，分辨率≥1280x800像素，IPS触控屏。

- 摄像头≥500万像素，支持前后翻转，可调角度（相对屏幕-30度～+180度）。

- 话机角度调节（10度～70度可调）。

- 配置要求：

- 配置≥2个10M/100M/1000M以太网口，具有POE供电。

- 配置2.4G/5.8G双模WIFI。

- 配置蓝牙模块。

- 可扩展存储卡，插槽数≥1。

- 配置USB2.0接口≥1。

- 智慧病房-护士站智能话机软件系统功能要求：

- 病人一览表：主页显示该科室的所有床位的病人信息，包括：病人姓名、病情、护理级别、入院时间、主治医生、责任护士、医保类型、余额、医嘱提醒、护理警示（包括：饮食、坠床、压疮、药物过敏）、诊断内容等信息，选择某个床位能直接与该病床进行通话。

- 广播：能对病区内所有病床进行广播，也可选择指定床位进行广播，广播完成可在“广播记录”中查看历史广播记录。

- 宣教：可对病区所有病床进行宣教，也可选择指定床位进行宣教，宣教过程中可随时停止当前宣教，宣教结束病人能对该宣教内容进行效果评价。

- 通告：可以发布病区通告信息，能针对病区所有床位进行宣教，或指定床位发布通告信息，能对已发布通告进行修改或删除。

- 呼叫记录：保存所有历史呼叫数据，选择其中一条记录可以回拔，点击录音能播放通话录音。

- 呼叫转移：当值班护士离开护士站，可将呼叫转移到指定门口机，转移成功当有人呼叫会直接转到指定门口，护士可以门口机接叫与病人通话，呼叫过程中当前门口机有灯光提醒，灯光颜色可以配置。

- 呼叫托管：呼叫托管可将当前病区呼叫托管到其它病区，由另一病区护士代为接听呼叫。

- 视频通话：实现与智慧病房-智能床旁交互屏实现视频通话功能，具有视频通话回放功能。

- 系统设置：能查看科室中所有设备在线状态，可以配置该科室中所有床头机、门口机设备，能配置呼叫中门口机灯光显示颜色，能发现该科室中新增加床头机或门口机，能设置床头机床位号，能创建科室病房，能将床头机和门口机与病房进行绑定。

- 智慧病房-智能床头机

- 参数要求

- 采用低功耗处理器，主频≥600MHz，内存容量≥1Gb，主频≥800MHz。

- 采用≥7寸多点触摸电容屏，分辨率≥1024*600。

- 配置IP有线网络接口。

- 内置扬声器。

- 内置Restart键。

- 内置配置接口。

- 呼叫手柄：内置物理呼叫按键。

- 呼叫手柄：内置MIC。

- 呼叫手柄：配置LED高亮灯珠（实现手电筒功能）和物理按键。

- 呼叫手柄：配置内嵌磁石，方便吸附在床旁，配置设备带挂架。

- 智慧病房-智能床头机软件系统功能要求：

- 呼叫按钮：通过点击屏幕或手柄按键发起呼叫和关闭呼叫。

- 病人和护士可清除本机未接呼叫，清除后护士站、过道屏、门口机不再继续提示病床未接呼叫。

- 广播功能：可接收护士站话机发起的广播信息。

- 宣教内容：可播放远程宣教音频或本地点击播放宣教音频，宣教结束后病人可对宣教内容进行评价。

- 夜间模式：可设置工作模式和夜间模式。夜间模式在设定时间内无操作时自动熄屏待机，点击屏幕时自动亮屏。

- 增援功能：医护人员可在床头机上发起增援。

- 病患信息同步显示：床号、性别、患者姓名、住院号、入院时间等。

- 护理警示信息同步显示：高危警示标识、高风险警示标识、护理等级、医嘱提醒等。

- 医护人员信息同步显示：可同步排班系统实现责任医生和管床护士的自动同步显示。

- 患者管家功能：可查询费用余额、缴费提醒、并可通过二维码实现移动支付。

- 医院介绍功能：可查看医院、科室介绍。

- 时间同步：显示当前日期和时间，与话机过道屏时间同步显示。

- 设备自检功能:配置开门狗和自检程序，网络故障自动重连，设备突发异常自动报警。

- 智慧病房-智能门口机

- 参数要求：

- 采用低功耗处理器，主频≥600MHz，内存容量≥1Gb，主频≥800MHz；

- 采用≥10寸多点触摸电容屏，分辨率≥1280*800。

- 配置IP有线网络接口。

- 内置双扬声器。

- 内置MIC。

- 配置物理实体呼叫按键和物理实体取消按键。

- 内置Restart键。

- 内置配置接口。

- 智慧病房-智能门口机软件系统要求：

- 病房信息显示：可显示该科室名称、房间号、各个病床号、责任医生姓名与照片、责任护士姓名与照片。

- 可同步显示房间内的病床呼叫信息、护理增援信息、厕所紧急报警信息，并通过不同颜色指示灯进行提醒。

- 当转移呼叫到病房门口机时，可接听其他房间的病床分机呼叫并全双工对讲；夜间自动开启呼叫接听

- 可以在本机配置本机所属IP地址。

- 卫生间分机

- IPX6防水；厕所紧急按钮采用86盒嵌入式安装方式。

- 按键和拉绳都可以触发卫生间报警，报警时声音提示；长按键5秒可消除报警。

- 智慧病房-走廊显示屏

- 参数要求：

- 室内双基色≤φ3.75LED灯，双面双行，每行可显示≥八个汉字；内置扬声器和语音播报模块；内置≥1个以太网口；内置220v电源模块。

- 采用结构化和模块设计方案，走廊显示屏可在不取下的状态下进行每个硬件模块的维护。

- 智慧病房-走廊显示屏软件系统功能要求：

- 语音播报功能：声音可选，音量可调，语速可设定；声音自动调节功能：可设置多区域时间段，实现语音音量大小的自动调节；信息显示功能：动态显示和静态显示两种模式；动态显示时可队列滚动显示；就具有时间同步，时间显示功能。

- 智慧病房-健康宣教管理系统

- 健康宣教功能：①在护士站话机可创建和查看健康宣教计划，由护士站话机向指定的单个或多个数字床头机推送健康宣教内容。②对新入院病人可创建健康宣教计划；可创建实时、定时、每日重复等三种类型的宣教任务，并根据设置推送到相应的智能床头机。③在智能床头机可实时收到健康宣教提醒，患者可点击播放健康宣教内容（兼容文字和语音）；在智能床头机可对健康宣教内容进行评价，对患者掌握不到位的健康宣教内容将会再次推送，如果患者仍然未掌握，将在护士站智能话机弹窗提醒护理人员。具体健康宣教统计分析功能，可查看和统计健康宣教执行情况和掌握情况。

- 12V电源供电系统

- 标准220V电源转12V电源。

- 24口千兆网管型交换机

- 24个10/100/1000Base-T电口+2个1000Base-X SFP光口。

- 服务终端应用平台

- CPU配置要求：≥2*4110 CPU 2.1GHz 8核；内存配置要求：≥2*16G内存；硬盘配置要求：≥2*2T，Raid卡（带2GB缓存）；网络接口要求：≥4*GE电口；电源要求：≥2*550W电源；其他：安全面板，导轨。

- 软件接口服务费

- 本次建设项目所有软件与医院HIS等系统对接服务。

- 安装调试及实施服务费

本次采购项目所有所设计到的安装调试及实施服务费（“交钥匙”服务）。